- 解压后打开FlowMater_Test应用程序。

- 程序启动后在串口“设置界面”点击“打开串口”按钮。

- “数据读取”界面点击“读取数据”按钮。表格中显示检测仪数据，绿色背景为通讯正常，红色背景为通讯异常。

- 设置框输入数据，点击对应设置按钮下发设置值。具体数值范围参考通讯协议。

- 流量归零下发“1234”就会清零累计流量。

- 设置允许下发“5A5A”就会解锁后面的寄存器设置。

- 流量标定下发3000数据，下面可以校准检测仪。

- 确保测试工装真实流量零值，“流量调零”输入框无需输入，点击“流量调零”按钮软件自动计算零点下发给检测仪保存。

- 确保测试工装真实流量有值，“流量比例”输入框输入真实流量，点击“流量比例”按钮软件自动计算比例下发给检测仪保存。

- 确保测试工装真实流量有值（不要超过量程），“电压比例”输入框输入真实电压，点击“电压比例”按钮软件自动计算比例下发给检测仪保存。注意：输入框输入5时比例下发默认值10000。

- 确保测试工装真实流量零值，“电流零点”输入框输入真实电流，点击“电流零点”按钮软件自动计算比例下发给检测仪保存。注意：输入框输入4时比例下发默认值2949。

- 确保测试工装真实流量有值（不要超过量程），“电流比例”输入框输入真实电流，点击“电流比例”按钮软件自动计算比例下发给检测仪保存。注意：输入框输入20时比例下发默认值10000.